## Metadados Principais
Campo | Valor | tipo
Nome Laboratório | Laboratório de Metrologia em Padronização Elétrica | obrigatório
Sigla Laboratório | Lampe | obrigatório
Nome Divisão | Divisão de Metrologia Elétrica | obrigatório
Sigla Divisão | Diele | obrigatório
Número Certificado | 0856/2024 | obrigatório
Número Processo | 0052600.003988/2023-06 | obrigatório
Tipo Item | Padrão de Transferência AC-DC | obrigatório
Fabricante | Fluke | obrigatório
Modelo | 792A | obrigatório
Número Série | 6515002 | obrigatório
Código Identificação | PT-030 | obrigatório
Características Item | Função: Transferência Térmica de Tensão AC-DC | obrigatório
Data Calibração | 2024-08-07 | obrigatório
Data Emissão |  | opcional
CMC | Sim | obrigatório
Chefe Divisão | Edson Afonso | obrigatório
Descrição Chefe Divisão |  | opcional
Chefe Laboratório | Gean Marcos Geronymo | obrigatório
Descrição Chefe Laboratório |  | opcional
Técnico Executor | Gean Marcos Geronymo | obrigatório
Descrição Técnico | Técnico Executor | obrigatório

## Software
name | version
SYS-LAMPE | V2.3-69

## Cliente
nome | email | cidade | pais | cep | uf | endereco | numero
Inmetro/Dimci/Diele/Lacel | test@example.com | Duque de Caxias | BR | 25250-020 | RJ | Av. Nossa Senhora das Graças | 50

## Informações Pertinentes
name | value | value_min | value_max | unc | k | unit | text | refType | refType_min | refType_max
Temperatura | 23.2 |  |  | 1.0 | 2 | \degreecelsius
Umidade relativa | 49 |  |  | 10 | 2 | \percent
Exemplo textual | [6 empty] | Exemplo de informação pertinente textual.
Temperatura (intervalo) |  | 20 | 25 | 1 | 2 | \degreecelsius |  | basic_temperature | math_minimum | math_maximum
Umidade relativa (intervalo) |  | 30 | 70 | 5 | 2 | \percent |  | basic_humidityRelative | math_minimum | math_maximum

## Declarações
Tipo | Conteúdo
Declaração de Rastreabilidade | Os resultados da calibração são rastreados ao Sistema Internacional de Unidades (SI), por intermédio dos padrões metrológicos nacionais. As medições realizadas estão referenciadas aos padrões relacionados.
Declaração de Incerteza | As incertezas expandidas de medição (U) relatadas são declaradas como a incerteza padrão combinada multiplicada pelo fator de abrangência k, que, para uma distribuição t, com um número efetivo de graus de liberdade ν eff , o qual corresponde a uma probabilidade de abrangência de 95,45 %. A incerteza de medição expandida foi relatada de acordo com a publicação Avaliação de Dados de Medição - Guia para a Expressão de Incerteza de medição - GUM 2008.

## Rastreabilidade
name | origem | certificado | cod_id
Conversor Térmico PMJTC | PTB | PTB 27812/2020 | PR 394
Conversor Térmico PMJTC | PTB | PTB 27811/2020 | PR 365

## Método de Medição
text | equation
As entradas de tensão do instrumento padrão e do instrumento sob calibração foram conectadas em paralelo através de um conector T cujo plano médio é o plano de referência para a calibração. Os resultados foram determinados a partir do valor médio de seis ciclos de medição para todos os pontos indicados. A calibração é realizada por comparação direta, e o valor da diferença ac-dc do objeto é definido pela equação a seguir, onde U_dc é o valor absoluto médio de tensão contínua aplicada ao circuito, em regime de polarização direta e reversa, e U_ac é o valor rms de tensão alternada que, quando aplicada ao circuito, produz uma leitura média de saída que corresponde à aplicação de U_dc. | \delta_u = \dfrac{U_{ac} - U_{dc}}{U_{dc}}

## Mensurando
label | name | col_name | unit | unc_relativa | relative_uncertainty_in_dcc | relative_unc_unit | refType
acdc | Diferença AC-DC em tensão | \delta_u | \micro\volt\volt\tothe{-1} | Não | Não

## Índices
mensurando | label | name | unit | refType
acdc | faixa | Faixa | \volt
acdc | voltage | Tensão | \volt
acdc | frequency | Frequência | \kilo\hertz

## Resultados
mensurando | faixa | voltage | frequency | value | unc | k
acdc | 0.022 | 0.002 | 0.01 | -280 | 44 | 2.13
acdc | 0.022 | 0.002 | 0.02 | 3 | 37 | 2.28
acdc | 0.022 | 0.002 | 0.04 | 38 | 36 | 2.21
acdc | 0.022 | 0.002 | 0.055 | 74 | 51 | 2.65
acdc | 0.022 | 0.002 | 0.06 | 68 | 37 | 2.32
acdc | 0.022 | 0.002 | 0.4 | 48 | 45 | 2.23
acdc | 0.022 | 0.002 | 1 | 4 | 44 | 2.65
acdc | 0.022 | 0.002 | 10 | 16 | 53 | 2.65
acdc | 0.022 | 0.002 | 20 | -23 | 45 | 2.65
acdc | 0.022 | 0.002 | 50 | -24 | 51 | 2.17
acdc | 0.022 | 0.002 | 100 | -28 | 68 | 2.00
acdc | 0.022 | 0.002 | 500 | 51 | 78 | 2.00
acdc | 0.022 | 0.002 | 1000 | 41 | 121 | 2.00
acdc | 0.022 | 0.006 | 0.01 | -304 | 22 | 2.01
acdc | 0.022 | 0.006 | 0.02 | -2 | 28 | 2.00
acdc | 0.022 | 0.006 | 0.04 | 72 | 27 | 2.14
acdc | 0.022 | 0.006 | 0.055 | 68 | 25 | 2.00
acdc | 0.022 | 0.006 | 0.06 | 70 | 20 | 2.02
acdc | 0.022 | 0.006 | 0.4 | 57 | 21 | 2.08
acdc | 0.022 | 0.006 | 1 | 15 | 23 | 2.02
acdc | 0.022 | 0.006 | 10 | 11 | 21 | 2.00
acdc | 0.022 | 0.006 | 20 | -22 | 23 | 2.04
acdc | 0.022 | 0.006 | 50 | -19 | 29 | 2.00
acdc | 0.022 | 0.006 | 100 | -22 | 61 | 2.00
acdc | 0.022 | 0.006 | 500 | 40 | 71 | 2.00
acdc | 0.022 | 0.006 | 1000 | 28 | 111 | 2.00
acdc | 0.022 | 0.01 | 0.01 | -262 | 20 | 2.00
acdc | 0.022 | 0.01 | 0.02 | 20 | 22 | 2.00
acdc | 0.022 | 0.01 | 0.04 | 66 | 20 | 2.00
acdc | 0.022 | 0.01 | 0.055 | 70 | 19 | 2.00
acdc | 0.022 | 0.01 | 0.06 | 81 | 18 | 2.01
acdc | 0.022 | 0.01 | 0.4 | 59 | 21 | 2.00
acdc | 0.022 | 0.01 | 1 | 14 | 20 | 2.02
acdc | 0.022 | 0.01 | 10 | 3 | 21 | 2.00
acdc | 0.022 | 0.01 | 20 | -23 | 21 | 2.00
acdc | 0.022 | 0.01 | 50 | -18 | 25 | 2.00
acdc | 0.022 | 0.01 | 100 | -24 | 54 | 2.00
acdc | 0.022 | 0.01 | 500 | 39 | 64 | 2.00
acdc | 0.022 | 0.01 | 1000 | 16 | 102 | 2.00
acdc | 0.022 | 0.02 | 0.01 | -101 | 16 | 2.00
acdc | 0.022 | 0.02 | 0.02 | 56 | 16 | 2.00
acdc | 0.022 | 0.02 | 0.04 | 69 | 14 | 2.00
acdc | 0.022 | 0.02 | 0.055 | 71 | 14 | 2.00
acdc | 0.022 | 0.02 | 0.06 | 69 | 13 | 2.00
acdc | 0.022 | 0.02 | 0.4 | 55 | 14 | 2.00
acdc | 0.022 | 0.02 | 1 | 13 | 15 | 2.00
acdc | 0.022 | 0.02 | 10 | 0 | 18 | 2.00
acdc | 0.022 | 0.02 | 20 | -22 | 17 | 2.00
acdc | 0.022 | 0.02 | 50 | -22 | 18 | 2.00
acdc | 0.022 | 0.02 | 100 | -28 | 48 | 2.00
acdc | 0.022 | 0.02 | 500 | 10 | 57 | 2.00
acdc | 0.022 | 0.02 | 1000 | -101 | 92 | 2.00
acdc | 0.22 | 0.02 | 0.01 | -126 | 16 | 2.00
acdc | 0.22 | 0.02 | 0.02 | -14 | 16 | 2.01
acdc | 0.22 | 0.02 | 0.04 | 20 | 14 | 2.00
acdc | 0.22 | 0.02 | 0.055 | 21 | 14 | 2.01
acdc | 0.22 | 0.02 | 0.06 | 25 | 14 | 2.04
acdc | 0.22 | 0.02 | 0.4 | 15 | 14 | 2.01
acdc | 0.22 | 0.02 | 1 | 5 | 15 | 2.00
acdc | 0.22 | 0.02 | 10 | -5 | 18 | 2.00
acdc | 0.22 | 0.02 | 20 | 3 | 17 | 2.03
acdc | 0.22 | 0.02 | 50 | 21 | 18 | 2.00
acdc | 0.22 | 0.02 | 100 | 37 | 40 | 2.00
acdc | 0.22 | 0.02 | 500 | 303 | 49 | 2.00
acdc | 0.22 | 0.02 | 1000 | 996 | 85 | 2.00
acdc | 0.22 | 0.06 | 0.01 | -168 | 13 | 2.00
acdc | 0.22 | 0.06 | 0.02 | -12 | 12 | 2.00
acdc | 0.22 | 0.06 | 0.04 | 16 | 12 | 2.00
acdc | 0.22 | 0.06 | 0.055 | 19 | 12 | 2.00
acdc | 0.22 | 0.06 | 0.06 | 19 | 12 | 2.00
acdc | 0.22 | 0.06 | 0.4 | 11 | 12 | 2.00
acdc | 0.22 | 0.06 | 1 | 9 | 12 | 2.00
acdc | 0.22 | 0.06 | 10 | -12 | 13 | 2.00
acdc | 0.22 | 0.06 | 20 | 0 | 14 | 2.00
acdc | 0.22 | 0.06 | 50 | 12 | 14 | 2.00
acdc | 0.22 | 0.06 | 100 | 39 | 30 | 2.00
acdc | 0.22 | 0.06 | 500 | 294 | 47 | 2.00
acdc | 0.22 | 0.06 | 1000 | 976 | 84 | 2.00
acdc | 0.22 | 0.1 | 0.01 | -129 | 12 | 2.00
acdc | 0.22 | 0.1 | 0.02 | -6 | 12 | 2.00
acdc | 0.22 | 0.1 | 0.04 | 13 | 10 | 2.00
acdc | 0.22 | 0.1 | 0.055 | 15 | 10 | 2.04
acdc | 0.22 | 0.1 | 0.06 | 18 | 10 | 2.01
acdc | 0.22 | 0.1 | 0.4 | 13 | 10 | 2.03
acdc | 0.22 | 0.1 | 1 | 14 | 10 | 2.06
acdc | 0.22 | 0.1 | 10 | -10 | 10 | 2.03
acdc | 0.22 | 0.1 | 20 | 1 | 10 | 2.03
acdc | 0.22 | 0.1 | 50 | 14 | 10 | 2.01
acdc | 0.22 | 0.1 | 100 | 36 | 14 | 2.00
acdc | 0.22 | 0.1 | 500 | 271 | 34 | 2.00
acdc | 0.22 | 0.1 | 1000 | 900 | 65 | 2.00
acdc | 0.22 | 0.15 | 0.01 | -41 | 12 | 2.00
acdc | 0.22 | 0.15 | 0.02 | 15 | 11 | 2.00
acdc | 0.22 | 0.15 | 0.04 | 19.2 | 8.4 | 2.00
acdc | 0.22 | 0.15 | 0.055 | 18.2 | 8.4 | 2.00
acdc | 0.22 | 0.15 | 0.06 | 17.5 | 5.7 | 2.00
acdc | 0.22 | 0.15 | 0.4 | 12.7 | 3.2 | 2.00
acdc | 0.22 | 0.15 | 1 | 15.0 | 3.3 | 2.02
acdc | 0.22 | 0.15 | 10 | -10.1 | 4.3 | 2.00
acdc | 0.22 | 0.15 | 20 | -0.3 | 5.5 | 2.00
acdc | 0.22 | 0.15 | 50 | 12.2 | 7.9 | 2.00
acdc | 0.22 | 0.15 | 100 | 29 | 14 | 2.00
acdc | 0.22 | 0.15 | 500 | 193 | 26 | 2.00
acdc | 0.22 | 0.15 | 1000 | 653 | 52 | 2.00
acdc | 0.22 | 0.2 | 0.01 | 37 | 12 | 2.00
acdc | 0.22 | 0.2 | 0.02 | 37 | 11 | 2.00
acdc | 0.22 | 0.2 | 0.04 | 22.8 | 8.3 | 2.00
acdc | 0.22 | 0.2 | 0.055 | 19.4 | 8.3 | 2.00
acdc | 0.22 | 0.2 | 0.06 | 18.4 | 5.7 | 2.00
acdc | 0.22 | 0.2 | 0.4 | 11.3 | 3.2 | 2.00
acdc | 0.22 | 0.2 | 1 | 13.9 | 3.5 | 2.04
acdc | 0.22 | 0.2 | 10 | -12.2 | 4.4 | 2.00
acdc | 0.22 | 0.2 | 20 | -2.7 | 5.3 | 2.00
acdc | 0.22 | 0.2 | 50 | 4.4 | 7.9 | 2.00
acdc | 0.22 | 0.2 | 100 | 10 | 14 | 2.00
acdc | 0.22 | 0.2 | 500 | -43 | 26 | 2.00
acdc | 0.22 | 0.2 | 1000 | 14 | 52 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.2 | 0.01 | -147 | 12 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.2 | 0.02 | -23 | 11 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.2 | 0.04 | 0.9 | 8.3 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.2 | 0.055 | 4.1 | 8.3 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.2 | 0.06 | 4.7 | 5.7 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 6.0 | 3.2 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.2 | 1 | 5.2 | 3.1 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.2 | 10 | -15.8 | 5.5 | 2.15
acdc | 0.7 | 0.2 | 20 | -2.4 | 5.3 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.2 | 50 | 13.5 | 7.9 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.2 | 100 | 33 | 14 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.2 | 500 | 105 | 26 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.2 | 1000 | 273 | 52 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.3 | 0.01 | -120.6 | 7.7 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.3 | 0.02 | -15.7 | 7.1 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.3 | 0.04 | 2.4 | 5.3 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.3 | 0.055 | 5.1 | 5.3 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.3 | 0.06 | 4.6 | 3.9 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 4.4 | 2.5 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.3 | 1 | 4.2 | 2.4 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.3 | 10 | -16.2 | 3.7 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.3 | 20 | -4.3 | 4.3 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.3 | 50 | 10.8 | 5.1 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.3 | 100 | 29.3 | 6.4 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.3 | 500 | 90 | 10 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.3 | 1000 | 225 | 19 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.5 | 0.01 | -12.3 | 6.5 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.5 | 0.02 | 8.0 | 5.9 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.5 | 0.04 | 6.4 | 4.4 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.5 | 0.055 | 5.8 | 4.5 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.5 | 0.06 | 5.2 | 3.5 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.5 | 1 | 1.9 | 2.5 | 2.01
acdc | 0.7 | 0.5 | 10 | -18.1 | 3.7 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.5 | 20 | -6.2 | 4.3 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.5 | 50 | 9.1 | 5.1 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.5 | 100 | 26.5 | 6.4 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.5 | 500 | 54 | 10 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.5 | 1000 | 95 | 19 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.6 | 0.01 | 37.6 | 6.0 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.6 | 0.02 | 21.2 | 5.3 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.6 | 0.04 | 8.9 | 4.0 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.6 | 0.055 | 6.3 | 4.0 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.6 | 0.06 | 6.2 | 3.2 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 2.5 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.6 | 1 | 1.9 | 2.4 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.6 | 10 | -19.1 | 3.8 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.6 | 20 | -6.7 | 4.3 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.6 | 50 | 8.4 | 5.1 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.6 | 100 | 25.9 | 6.4 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.6 | 500 | 35 | 10 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.6 | 1000 | 24 | 19 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.7 | 0.01 | 91.0 | 5.5 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.7 | 0.02 | 35.4 | 4.7 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.7 | 0.04 | 10.7 | 3.6 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.7 | 0.055 | 6.8 | 3.6 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.7 | 0.06 | 5.8 | 3.1 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 2.4 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.7 | 1 | -0.1 | 2.4 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.7 | 10 | -19.7 | 3.7 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.7 | 20 | -7.5 | 4.3 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.7 | 50 | 7.8 | 5.1 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.7 | 100 | 24.8 | 6.4 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.7 | 500 | 18 | 10 | 2.00
acdc | 0.7 | 0.7 | 1000 | -38 | 19 | 2.00
acdc | 2.2 | 0.7 | 0.01 | 68.5 | 2.8 | 2.03
acdc | 2.2 | 0.7 | 0.02 | 9.4 | 2.3 | 2.00
acdc | 2.2 | 0.7 | 0.04 | 1.1 | 1.7 | 2.11
acdc | 2.2 | 0.7 | 0.055 | 0.2 | 1.8 | 2.00
acdc | 2.2 | 0.7 | 0.06 | -0.8 | 2.7 | 2.52
acdc | 2.2 | 0.7 | 0.4 | -0.6 | 1.7 | 2.13
acdc | 2.2 | 0.7 | 1 | -2.2 | 2.8 | 2.37
acdc | 2.2 | 0.7 | 10 | 0.1 | 2.3 | 2.07
acdc | 2.2 | 0.7 | 20 | 2.8 | 2.8 | 2.04
acdc | 2.2 | 0.7 | 50 | 10.4 | 4.0 | 2.13
acdc | 2.2 | 0.7 | 100 | 21.3 | 5.6 | 2.00
acdc | 2.2 | 0.7 | 500 | 51 | 11 | 2.00
acdc | 2.2 | 0.7 | 1000 | 22 | 19 | 2.00
acdc | 2.2 | 1 | 0.01 | 93.5 | 2.5 | 2.00
acdc | 2.2 | 1 | 0.02 | 17.7 | 2.2 | 2.00
acdc | 2.2 | 1 | 0.04 | 2.3 | 1.5 | 2.00
acdc | 2.2 | 1 | 0.055 | 1.2 | 1.8 | 2.04
acdc | 2.2 | 1 | 0.06 | -1.8 | 3.3 | 2.87
acdc | 2.2 | 1 | 0.4 | -2.0 | 1.4 | 2.00
acdc | 2.2 | 1 | 1 | -1.3 | 1.8 | 2.00
acdc | 2.2 | 1 | 10 | -0.4 | 2.0 | 2.00
acdc | 2.2 | 1 | 20 | 1.8 | 2.6 | 2.04
acdc | 2.2 | 1 | 50 | 10.8 | 3.2 | 2.01
acdc | 2.2 | 1 | 100 | 23.1 | 5.5 | 2.00
acdc | 2.2 | 1 | 500 | 52 | 11 | 2.00
acdc | 2.2 | 1 | 1000 | 25 | 19 | 2.00
acdc | 2.2 | 2 | 0.01 | 247.0 | 4.1 | 2.00
acdc | 2.2 | 2 | 0.02 | 52.3 | 3.8 | 2.00
acdc | 2.2 | 2 | 0.04 | 8.3 | 3.8 | 2.00
acdc | 2.2 | 2 | 0.055 | 1.2 | 3.8 | 2.00
acdc | 2.2 | 2 | 0.06 | -0.3 | 3.8 | 2.00
acdc | 2.2 | 2 | 0.4 | -6.7 | 2.1 | 2.01
acdc | 2.2 | 2 | 1 | -5.8 | 2.2 | 2.00
acdc | 2.2 | 2 | 10 | -3.4 | 2.5 | 2.00
acdc | 2.2 | 2 | 20 | -0.8 | 2.6 | 2.00
acdc | 2.2 | 2 | 50 | 8.4 | 3.1 | 2.00
acdc | 2.2 | 2 | 100 | 21.1 | 4.4 | 2.00
acdc | 2.2 | 2 | 500 | 51 | 11 | 2.00
acdc | 2.2 | 2 | 1000 | 21 | 21 | 2.00
acdc | 7 | 2 | 0.01 | 66.2 | 4.4 | 2.00
acdc | 7 | 2 | 0.02 | 10.3 | 4.3 | 2.00
acdc | 7 | 2 | 0.04 | 2.4 | 4.2 | 2.00
acdc | 7 | 2 | 0.055 | 1.4 | 4.3 | 2.00
acdc | 7 | 2 | 0.06 | 1.0 | 4.2 | 2.00
acdc | 7 | 2 | 0.4 | -0.7 | 2.9 | 2.02
acdc | 7 | 2 | 1 | -0.6 | 2.8 | 2.00
acdc | 7 | 2 | 10 | 0.6 | 3.1 | 2.00
acdc | 7 | 2 | 20 | 3.3 | 3.9 | 2.01
acdc | 7 | 2 | 50 | 11.0 | 4.7 | 2.00
acdc | 7 | 2 | 100 | 16.6 | 5.7 | 2.00
acdc | 7 | 2 | 500 | 22 | 11 | 2.00
acdc | 7 | 2 | 1000 | -16 | 21 | 2.00
acdc | 7 | 3 | 0.01 | 95.6 | 4.4 | 2.00
acdc | 7 | 3 | 0.02 | 19.2 | 4.2 | 2.00
acdc | 7 | 3 | 0.04 | 4.2 | 4.2 | 2.00
acdc | 7 | 3 | 0.055 | 2.2 | 4.2 | 2.00
acdc | 7 | 3 | 0.06 | 1.7 | 4.2 | 2.00
acdc | 7 | 3 | 0.4 | 0.2 | 2.7 | 2.00
acdc | 7 | 3 | 1 | 0.1 | 2.8 | 2.00
acdc | 7 | 3 | 10 | 1.9 | 3.1 | 2.00
acdc | 7 | 3 | 20 | 3.6 | 3.7 | 2.00
acdc | 7 | 3 | 50 | 10.2 | 4.6 | 2.00
acdc | 7 | 3 | 100 | 17.2 | 5.7 | 2.00
acdc | 7 | 3 | 500 | 22 | 11 | 2.00
acdc | 7 | 3 | 1000 | -15 | 21 | 2.00
acdc | 7 | 5 | 0.01 | 206.1 | 5.0 | 2.00
acdc | 7 | 5 | 0.02 | 45.6 | 4.7 | 2.00
acdc | 7 | 5 | 0.04 | 10.8 | 4.7 | 2.00
acdc | 7 | 5 | 0.055 | 6.0 | 4.7 | 2.00
acdc | 7 | 5 | 0.06 | 5.4 | 4.7 | 2.00
acdc | 7 | 5 | 0.4 | 0.7 | 3.6 | 2.00
acdc | 7 | 5 | 1 | 0.8 | 3.6 | 2.00
acdc | 7 | 5 | 10 | 3.2 | 3.8 | 2.00
acdc | 7 | 5 | 20 | 5.4 | 4.4 | 2.00
acdc | 7 | 5 | 50 | 11.9 | 5.2 | 2.00
acdc | 7 | 5 | 100 | 17.6 | 6.1 | 2.00
acdc | 7 | 5 | 500 | 22 | 14 | 2.00
acdc | 7 | 5 | 1000 | -18 | 23 | 2.00
acdc | 7 | 6 | 0.01 | 255.4 | 5.0 | 2.00
acdc | 7 | 6 | 0.02 | 59.8 | 4.7 | 2.00
acdc | 7 | 6 | 0.04 | 15.2 | 4.7 | 2.00
acdc | 7 | 6 | 0.055 | 8.6 | 4.7 | 2.00
acdc | 7 | 6 | 0.06 | 7.2 | 4.7 | 2.00
acdc | 7 | 6 | 0.4 | 1.1 | 3.7 | 2.00
acdc | 7 | 6 | 1 | 1.1 | 3.6 | 2.00
acdc | 7 | 6 | 10 | 4.0 | 3.8 | 2.00
acdc | 7 | 6 | 20 | 5.9 | 4.4 | 2.00
acdc | 7 | 6 | 50 | 12.5 | 5.1 | 2.00
acdc | 7 | 6 | 100 | 17.8 | 6.1 | 2.00
acdc | 7 | 6 | 500 | 22 | 14 | 2.00
acdc | 7 | 6 | 1000 | -18 | 23 | 2.00
acdc | 22 | 6 | 0.01 | 57.3 | 5.4 | 2.00
acdc | 22 | 6 | 0.02 | 8.4 | 3.2 | 2.00
acdc | 22 | 6 | 0.04 | 2.1 | 3.1 | 2.00
acdc | 22 | 6 | 0.055 | 0.6 | 3.2 | 2.00
acdc | 22 | 6 | 0.06 | 0.9 | 3.1 | 2.00
acdc | 22 | 6 | 0.4 | 0.1 | 3.1 | 2.00
acdc | 22 | 6 | 1 | 0.8 | 3.3 | 2.01
acdc | 22 | 6 | 10 | 1.1 | 5.1 | 2.00
acdc | 22 | 6 | 20 | 5.6 | 5.5 | 2.00
acdc | 22 | 6 | 50 | 10.9 | 6.7 | 2.00
acdc | 22 | 6 | 100 | 18.3 | 9.0 | 2.00
acdc | 22 | 6 | 500 | 36 | 13 | 2.00
acdc | 22 | 6 | 1000 | 33 | 22 | 2.00
acdc | 22 | 8 | 0.01 | 78.6 | 5.3 | 2.00
acdc | 22 | 8 | 0.02 | 13.2 | 3.3 | 2.00
acdc | 22 | 8 | 0.04 | 3.5 | 3.1 | 2.00
acdc | 22 | 8 | 0.055 | 2.7 | 3.2 | 2.00
acdc | 22 | 8 | 0.06 | 1.3 | 3.1 | 2.00
acdc | 22 | 8 | 0.4 | 0.4 | 3.1 | 2.00
acdc | 22 | 8 | 1 | 0.4 | 3.1 | 2.00
acdc | 22 | 8 | 10 | 1.6 | 5.1 | 2.00
acdc | 22 | 8 | 20 | 5.2 | 5.5 | 2.00
acdc | 22 | 8 | 50 | 12.1 | 6.7 | 2.00
acdc | 22 | 8 | 100 | 18.7 | 9.0 | 2.00
acdc | 22 | 8 | 500 | 35 | 13 | 2.00
acdc | 22 | 8 | 1000 | 32 | 22 | 2.00
acdc | 22 | 10 | 0.01 | 94.6 | 5.3 | 2.00
acdc | 22 | 10 | 0.02 | 19.0 | 3.2 | 2.00
acdc | 22 | 10 | 0.04 | 5.1 | 3.1 | 2.00
acdc | 22 | 10 | 0.055 | 4.2 | 3.3 | 2.01
acdc | 22 | 10 | 0.06 | 3.0 | 3.1 | 2.00
acdc | 22 | 10 | 0.4 | 1.4 | 3.1 | 2.00
acdc | 22 | 10 | 1 | 0.8 | 3.1 | 2.00
acdc | 22 | 10 | 10 | 1.6 | 5.1 | 2.00
acdc | 22 | 10 | 20 | 5.3 | 5.5 | 2.00
acdc | 22 | 10 | 50 | 11.8 | 6.7 | 2.00
acdc | 22 | 10 | 100 | 18.7 | 9.0 | 2.00
acdc | 22 | 10 | 500 | 35 | 13 | 2.00
acdc | 22 | 10 | 1000 | 32 | 22 | 2.00
acdc | 22 | 20 | 0.01 | 257.8 | 8.9 | 2.00
acdc | 22 | 20 | 0.02 | 62.7 | 6.5 | 2.00
acdc | 22 | 20 | 0.04 | 18.1 | 6.5 | 2.00
acdc | 22 | 20 | 0.055 | 11.4 | 6.5 | 2.00
acdc | 22 | 20 | 0.06 | 9.9 | 6.5 | 2.00
acdc | 22 | 20 | 0.4 | 5.1 | 6.5 | 2.00
acdc | 22 | 20 | 1 | 4.4 | 6.5 | 2.00
acdc | 22 | 20 | 10 | 5.3 | 7.1 | 2.00
acdc | 22 | 20 | 20 | 8.7 | 7.5 | 2.00
acdc | 22 | 20 | 50 | 15 | 10 | 2.00
acdc | 22 | 20 | 100 | 22 | 12 | 2.00
acdc | 22 | 20 | 500 | 36 | 17 | 2.00
acdc | 22 | 20 | 1000 | 32 | 27 | 2.00
acdc | 70 | 20 | 0.01 | 66.5 | 9.0 | 2.00
acdc | 70 | 20 | 0.02 | 11.2 | 6.5 | 2.00
acdc | 70 | 20 | 0.04 | 2.6 | 6.5 | 2.00
acdc | 70 | 20 | 0.055 | 1.4 | 6.5 | 2.00
acdc | 70 | 20 | 0.06 | 1.5 | 6.6 | 2.00
acdc | 70 | 20 | 0.4 | 1.1 | 6.5 | 2.00
acdc | 70 | 20 | 1 | 0.8 | 6.5 | 2.00
acdc | 70 | 20 | 10 | 1.4 | 7.1 | 2.00
acdc | 70 | 20 | 20 | 4.8 | 7.5 | 2.00
acdc | 70 | 20 | 50 | 12 | 10 | 2.00
acdc | 70 | 20 | 100 | 22 | 12 | 2.00
acdc | 70 | 20 | 500 | 130 | 17 | 2.00
acdc | 70 | 20 | 1000 | 36 | 27 | 2.00
acdc | 70 | 30 | 0.01 | 95.3 | 9.0 | 2.00
acdc | 70 | 30 | 0.02 | 19.4 | 6.5 | 2.00
acdc | 70 | 30 | 0.04 | 6.0 | 6.5 | 2.00
acdc | 70 | 30 | 0.055 | 4.6 | 6.5 | 2.00
acdc | 70 | 30 | 0.06 | 3.7 | 6.5 | 2.00
acdc | 70 | 30 | 0.4 | 1.8 | 6.6 | 2.00
acdc | 70 | 30 | 1 | 1.2 | 6.6 | 2.00
acdc | 70 | 30 | 10 | 1.8 | 7.1 | 2.00
acdc | 70 | 30 | 20 | 5.8 | 7.5 | 2.00
acdc | 70 | 30 | 50 | 11 | 10 | 2.00
acdc | 70 | 30 | 100 | 23 | 12 | 2.00
acdc | 70 | 30 | 500 | 131 | 17 | 2.00
acdc | 70 | 50 | 0.01 | 206 | 10 | 2.00
acdc | 70 | 50 | 0.02 | 47.6 | 7.8 | 2.00
acdc | 70 | 50 | 0.04 | 13.8 | 7.7 | 2.00
acdc | 70 | 50 | 0.055 | 9.4 | 7.8 | 2.00
acdc | 70 | 50 | 0.06 | 7.9 | 7.7 | 2.00
acdc | 70 | 50 | 0.4 | 4.3 | 7.7 | 2.00
acdc | 70 | 50 | 1 | 4.2 | 7.7 | 2.00
acdc | 70 | 50 | 10 | 3.9 | 8.0 | 2.00
acdc | 70 | 50 | 20 | 7.7 | 8.3 | 2.00
acdc | 70 | 50 | 50 | 14 | 11 | 2.00
acdc | 70 | 50 | 100 | 24 | 14 | 2.00
acdc | 70 | 60 | 0.01 | 258 | 10 | 2.00
acdc | 70 | 60 | 0.02 | 63.3 | 7.8 | 2.00
acdc | 70 | 60 | 0.04 | 18.9 | 7.7 | 2.00
acdc | 70 | 60 | 0.055 | 11.9 | 7.8 | 2.00
acdc | 70 | 60 | 0.06 | 10.7 | 7.7 | 2.00
acdc | 70 | 60 | 0.4 | 6.0 | 7.7 | 2.00
acdc | 70 | 60 | 1 | 5.4 | 7.7 | 2.00
acdc | 70 | 60 | 10 | 5.6 | 8.0 | 2.00
acdc | 70 | 60 | 20 | 8.8 | 8.3 | 2.00
acdc | 70 | 60 | 50 | 15 | 11 | 2.00
acdc | 70 | 60 | 100 | 25 | 14 | 2.00
acdc | 70 | 70 | 0.01 | 313 | 10 | 2.00
acdc | 70 | 70 | 0.02 | 80.3 | 7.8 | 2.00
acdc | 70 | 70 | 0.04 | 24.5 | 7.7 | 2.00
acdc | 70 | 70 | 0.055 | 15.7 | 7.8 | 2.00
acdc | 70 | 70 | 0.06 | 14.6 | 7.7 | 2.00
acdc | 70 | 70 | 0.4 | 7.7 | 7.7 | 2.00
acdc | 70 | 70 | 1 | 7.3 | 7.7 | 2.00
acdc | 70 | 70 | 10 | 6.6 | 8.0 | 2.00
acdc | 70 | 70 | 20 | 10.5 | 8.3 | 2.00
acdc | 70 | 70 | 50 | 17 | 11 | 2.00
acdc | 70 | 70 | 100 | 26 | 14 | 2.00
acdc | 220 | 70 | 0.01 | 70 | 10 | 2.00
acdc | 220 | 70 | 0.02 | 11.3 | 7.8 | 2.00
acdc | 220 | 70 | 0.04 | 2.9 | 7.7 | 2.00
acdc | 220 | 70 | 0.055 | 1.3 | 7.8 | 2.00
acdc | 220 | 70 | 0.06 | 1.3 | 7.8 | 2.00
acdc | 220 | 70 | 0.4 | 1.0 | 7.7 | 2.00
acdc | 220 | 70 | 1 | 0.4 | 7.7 | 2.00
acdc | 220 | 70 | 10 | 0.7 | 8.0 | 2.00
acdc | 220 | 70 | 20 | 3.6 | 8.4 | 2.00
acdc | 220 | 70 | 50 | 8 | 11 | 2.00
acdc | 220 | 70 | 100 | 10 | 14 | 2.00
acdc | 220 | 100 | 0.01 | 95 | 10 | 2.00
acdc | 220 | 100 | 0.02 | 19.6 | 7.8 | 2.00
acdc | 220 | 100 | 0.04 | 5.8 | 7.7 | 2.00
acdc | 220 | 100 | 0.055 | 3.9 | 7.8 | 2.00
acdc | 220 | 100 | 0.06 | 3.3 | 7.8 | 2.00
acdc | 220 | 100 | 0.4 | 1.9 | 7.7 | 2.00
acdc | 220 | 100 | 1 | 1.6 | 7.7 | 2.00
acdc | 220 | 100 | 10 | 1.2 | 8.0 | 2.00
acdc | 220 | 100 | 20 | 4.3 | 8.3 | 2.00
acdc | 220 | 100 | 50 | 7 | 11 | 2.00
acdc | 220 | 100 | 100 | 11 | 14 | 2.00
acdc | 220 | 200 | 0.01 | 256 | 12 | 2.00
acdc | 220 | 200 | 0.02 | 62 | 12 | 2.00
acdc | 220 | 200 | 0.04 | 19 | 13 | 2.00
acdc | 220 | 200 | 0.055 | 12 | 13 | 2.00
acdc | 220 | 200 | 0.06 | 11 | 13 | 2.00
acdc | 220 | 200 | 0.4 | 6 | 13 | 2.00
acdc | 220 | 200 | 1 | 5 | 13 | 2.00
acdc | 220 | 200 | 10 | 4 | 13 | 2.00
acdc | 220 | 200 | 20 | 6 | 13 | 2.00
acdc | 220 | 200 | 50 | 9 | 15 | 2.00
acdc | 220 | 200 | 100 | 12 | 22 | 2.00
acdc | 1000 | 200 | 0.01 | 48 | 12 | 2.00
acdc | 1000 | 200 | 0.02 | 4 | 12 | 2.00
acdc | 1000 | 200 | 0.04 | 1 | 13 | 2.00
acdc | 1000 | 200 | 0.055 | 1 | 13 | 2.00
acdc | 1000 | 200 | 0.06 | 1 | 13 | 2.00
acdc | 1000 | 200 | 0.4 | 0 | 13 | 2.00
acdc | 1000 | 200 | 1 | -1 | 13 | 2.00
acdc | 1000 | 200 | 10 | -4 | 13 | 2.00
acdc | 1000 | 200 | 20 | -5 | 13 | 2.00
acdc | 1000 | 200 | 50 | -8 | 15 | 2.00
acdc | 1000 | 200 | 100 | -20 | 22 | 2.00
acdc | 1000 | 300 | 0.04 | 2 | 13 | 2.00
acdc | 1000 | 300 | 0.055 | 2 | 13 | 2.00
acdc | 1000 | 300 | 0.06 | 1 | 13 | 2.00
acdc | 1000 | 300 | 0.4 | 0 | 13 | 2.00
acdc | 1000 | 300 | 1 | 0 | 13 | 2.00
acdc | 1000 | 300 | 10 | -3 | 13 | 2.00
acdc | 1000 | 300 | 20 | -4 | 13 | 2.00
acdc | 1000 | 300 | 50 | -9 | 15 | 2.00
acdc | 1000 | 300 | 100 | -19 | 22 | 2.00
acdc | 1000 | 500 | 0.04 | 5 | 22 | 2.00
acdc | 1000 | 500 | 0.055 | 4 | 22 | 2.00
acdc | 1000 | 500 | 0.06 | 3 | 22 | 2.00
acdc | 1000 | 500 | 0.4 | 1 | 22 | 2.00
acdc | 1000 | 500 | 1 | 2 | 22 | 2.00
acdc | 1000 | 500 | 10 | -2 | 22 | 2.00
acdc | 1000 | 500 | 20 | -4 | 22 | 2.00
acdc | 1000 | 500 | 50 | -8 | 15 | 2.00
acdc | 1000 | 500 | 100 | -19 | 28 | 2.00
acdc | 1000 | 600 | 0.04 | 7 | 22 | 2.00
acdc | 1000 | 600 | 0.055 | 4 | 22 | 2.00
acdc | 1000 | 600 | 0.06 | 4 | 22 | 2.00
acdc | 1000 | 600 | 0.4 | 1 | 22 | 2.00
acdc | 1000 | 600 | 1 | 2 | 22 | 2.00
acdc | 1000 | 600 | 10 | -1 | 22 | 2.00
acdc | 1000 | 600 | 20 | -3 | 22 | 2.00
acdc | 1000 | 600 | 50 | -8 | 15 | 2.00
acdc | 1000 | 600 | 100 | -19 | 28 | 2.00
acdc | 1000 | 800 | 0.04 | 13 | 22 | 2.00
acdc | 1000 | 800 | 0.055 | 8 | 22 | 2.00
acdc | 1000 | 800 | 0.06 | 7 | 22 | 2.00
acdc | 1000 | 800 | 0.4 | 3 | 22 | 2.00
acdc | 1000 | 800 | 1 | 3 | 22 | 2.00
acdc | 1000 | 800 | 10 | 0 | 22 | 2.00
acdc | 1000 | 800 | 20 | -2 | 22 | 2.00
acdc | 1000 | 1000 | 0.04 | 19 | 22 | 2.00
acdc | 1000 | 1000 | 0.055 | 12 | 22 | 2.00
acdc | 1000 | 1000 | 0.06 | 11 | 22 | 2.00
acdc | 1000 | 1000 | 0.4 | 5 | 22 | 2.00
acdc | 1000 | 1000 | 1 | 5 | 22 | 2.00
acdc | 1000 | 1000 | 10 | 1 | 22 | 2.00
acdc | 1000 | 1000 | 20 | -1 | 22 | 2.00

## Observações
Observações
teste observação 1
tseet obeesrvação 2