## Metadados Principais
Campo | Valor | tipo
Nome Laboratório | Laboratório de Metrologia em Padronização Elétrica | obrigatório
Sigla Laboratório | Lampe | obrigatório
Nome Divisão | Divisão de Metrologia Elétrica | obrigatório
Sigla Divisão | Diele | obrigatório
Número Certificado | 0496/2025 | obrigatório
Número Processo | 0052600.002236/2025-81 | obrigatório
Tipo Item | Resistor Padrão | obrigatório
Fabricante | Inmetro | obrigatório
Modelo | RST-AC | obrigatório
Número Série | 14 | obrigatório
Código Identificação | TR 486 | obrigatório
Características Item | Resistência Nominal: 100 kΩ | obrigatório
Data Calibração | 2025-04-04 | obrigatório
Data Emissão |  | opcional
CMC | Sim | obrigatório
Chefe Divisão | Rodrigo Simões Ribeiro | obrigatório
Descrição Chefe Divisão |  | opcional
Chefe Laboratório | Gean Marcos Geronymo | obrigatório
Descrição Chefe Laboratório |  | opcional
Técnico Executor | Gean Marcos Geronymo | obrigatório
Descrição Técnico | Técnico Executor | obrigatório

## Software
name | version
SYS-LAMPE | v2.3-103-14bfd50

## Cliente
nome | email | cidade | pais | cep | uf | endereco | numero
Inmetro/Dimci/Diele/Lampe | lampe@inmetro.gov.br | Duque de Caxias | BR | 25250-020 | RJ | Av. Nossa Senhora das Graças | 50

## Informações Pertinentes
name | value | unc | k | unit | text | refType
Temperatura | 23.06 | 0.07 | 2 | \degreecelsius
Umidade relativa | 54.5 | 2.8 | 2 | \percent

## Declarações
Tipo | Conteúdo
Declaração de Rastreabilidade | Os resultados da calibração são rastreados ao Sistema Internacional de Unidades (SI), por intermédio dos padrões metrológicos nacionais. As medições realizadas estão referenciadas ao padrão primário de resistência elétrica do Inmetro, baseado na constante de von Klitzing (efeito Hall quântico) e estabelecido através das comparações chave BIPM.EM-K13.a e BIPM.EM-K13.b de 2022. As medições realizadas estão referenciadas aos padrões relacionados.
Declaração de Incerteza | As incertezas expandidas de medição (U) relatadas são declaradas como a incerteza padrão combinada multiplicada pelo fator de abrangência k, que, para uma distribuição t, com um número efetivo de graus de liberdade ν eff , o qual corresponde a uma probabilidade de abrangência de 95,45 %. A incerteza de medição expandida foi relatada de acordo com a publicação Avaliação de Dados de Medição - Guia para a Expressão de Incerteza de medição - GUM 2008.

## Rastreabilidade
name | origem | certificado | cod_id
Resistor Padrão | Inmetro | DIMCI 1263/2024 | PR 465

## Método de Medição
text | equation
O resultado fornecido refere-se ao valor médio de três séries de seis medições pelo método de comparação potenciométrico por divisor de tensão binário na configuração de 04 (quatro) terminais. Utilizou-se uma ponte automática de resistência modelo 6000A.

## Mensurando
label | name | col_name | unit | unc_relativa | refType
rstdc | Resistência em Corrente Contínua | V.m. | \kilo\ohm | Sim

## Índices
mensurando | label | name | unit | refType
rstdc | voltage | Tensão | \volt

## Resultados
mensurando | voltage | value | unc | k
rstdc | 10 | 100.0001 | 0.39 | 2

## Observações
Observações